Tabulka 1

|  | fibrobronchoskop typ (vyplňte) ...............................včetně příslušenství | bodová hodnota kritéria | počet získaných bodů při porovnání nabídek (vyplní zadavatel VZ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Celková cena bez DPH v Kč |  | 70 |  |
| Zorný úhel 120 ° |  | povinné | x |
| Hloubka ostrosti min. 3-50 mm |  | povinné | x |
| Vnější průměr tubusu max. 6,0 mm |  | povinné | x |
| Průměr distálního konce max. 5,9 m |  | povinné | x |
| Průměr pracovního kanálu min. 2,2 mm |  | povinné | x |
| Ohyb min. 180° nahoru, 130° dolů |  | povinné | x |
| Pracovní délka cca 600 mm |  | povinné | x |
| Kompatibilita se světelným zdrojem Olympus CLV-S40 |  | povinné | x |
| Možnost připojit kameru Olympus OTV-F3 |  | povinné | x |
| Možnost mytí a dezinfekce v dezinfektoru Olympus mini ETD |  | povinné | x |
| Příslušenství dle bodu 2 C) |  | povinné | x |
| Oddělené umístění odsávacího ventilu od vstupu do pracovního kanálu |  | povinné | x |
| Umístění pracovního kanálu z hlediska cíleného odběru materiálu – ideálně na pozici „12“ |  | 5 |  |
| Počet a závažnost referencí |  | 5 |  |
| Keramická koncovka pro provádění terapeutických výkonů |  | 5 |  |
| Cena výměny tubusu bez DPH v Kč |  | 10 |  |
| Podmínky servisu – vzdálenost, komfort, předání po opravě včetně seřízení |  | 5 |  |
| Celkový počet bodů |  | max. 100 |  |

Vyplňte levý sloupec!!